## Table1
核磁共振室扩建屏蔽项目明细表
工程名称： 核磁共振室扩建屏蔽项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价 (元) | 不含税合价 (元) | 备注
一、屏蔽体、屏蔽部件
1 | 3盎司电解铜箔拼装式射频屏蔽体 | 1.名称:3盎司电解铜箔拼装式射频屏蔽体 0.105mm 2.基层:含墙面、顶面支撑绝缘架木方40*40(防火涂 料)，间距400mm单层双向，基层3mm板、紧固件、加 工费 3、面层：3盎司电解铜箔拼装式屏蔽板 | m2 | 178.92 |  |  | 品牌：株洲合力
2 | 铜质屏蔽密封衬条 | 1.窗代号及洞口尺寸 :名称：铜质屏蔽密封衬条30mm | m | 50 |  |  | 品牌：株洲合力
3 | 地面屏蔽回填找平 | 1.名称：地面屏蔽回填找平层 2、材料种类:回填找平层： 高密度板+刨花板 3、粘结层厚度： 50mm厚 | m2 | 44.71 |  |  | 品牌：株洲合力
4 | 屏蔽窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 :无反射条纹双层不锈钢网屏蔽 窗；宽1800*高1000mm 2.无隔断、不氧化，透光率： ≥70% (包含玻璃外墙 | 樘 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
5 | 屏蔽门 | 1.门代号及洞口尺寸 :标准普通屏蔽门1435×2275mm 2.进口铍青铜屏蔽簧片 ，不锈钢锁、拉手， | 樘 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
6 | 屏蔽门 | 1.门代号及洞口尺寸 :标准普通屏蔽门900×2200mm 3.进口铍青铜屏蔽簧片 ，不锈钢锁、拉手， | 樘 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
7 | PVC绝缘层 | 1.面层材料品种 、规格、颜色:屏蔽体对地防潮绝缘 层 2.粘结层厚度、材料种类:3mmPVC绝缘层 (含防潮塑 | m2 | 44.714 |  |  | 品牌：株洲合力
8 | 送风波导窗 | 料布) 1.窗代号及洞口尺寸 :304不锈钢网状送风滤波波导； 高300*宽600*厚200mm | 樘 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
9 | 回风波导窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 :304不锈钢网状回风滤波波导； 高400*宽800*厚200mm | 樘 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
10 | 排风波导窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 :304不锈钢 网状排风波导窗400*400 | 樘 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
11 | 304不锈钢失超管DN219 | 1.名称:304不锈钢失超管 2.规格:直径219 壁厚1.5~3mm；管道10米以内,每超过1米增加费用 1000元，含失超管法兰，失超管橡塑保温、失超管支 架、失超管出口防护罩 、PVC警示牌 | 套 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
12 | 电源滤波器 | 1.名称:电源滤波器 2.型号 :DL25A*2 | 台 | 3 |  |  | 品牌：江苏森服
13 | 屏蔽接地铜线排 | 1.名称:地线排 2、规格：3*20*200mm | 套 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
14 | 信号波导管 | 1.名称:信号波导管 2.规格 : Φ50*400mm | 套 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
15 | 开关电源 | 1、名称：开关电源箱 2、型号：开关电源220V∕24V 500W (有软膜画的选择且房间大的需要选择此项) | 个 | 1
分部小计
二、厂家配套部件 飞利浦Ingenia/Prodiva
1 | 磁体地垫×4 | 1.名称:磁体地垫×4块 2.材质:铝合金板 3.规格:200*200*18mm | 块 | 1
2 | 病人床地垫× 1 | 1.名称:病人床地垫×1块 2.材质:铝合金板 3 规格:920*400*20mm | 块 | 1
3 | 飞利浦维修架铝板 | 1.飞利浦维修架铝板，Achieva1.5T/3.0T/Ingenia3.0T CX设备维修口发4块飞利浦维修架铝板1440×400mm； Ingenia1.5T/3.0T设备维修口发1块，飞利浦维修架铝板 1400×600mm；Prodiva 1.5T设备维修口发1块，飞利浦维修架铝板1160×600mm； Intera 1.5T设备维修口发2块，飞利浦维修架铝板1295×400mm ； | 块 | 1
4 | 桥架 | 1.名称:铝合金桥架宽300/800mm,详见设计图纸 | 套 | 1
5 | 气压平衡波导 | 1.名称:气压平衡波导 2.型号:304不锈钢网状气压平衡波导； 高300*宽300*厚200mm | 个 | 1
6 | 顶部维修插口 | 1.名称:顶部维修插座 2.规格:带开关插座 | 个 | 1
7 | 顶部维修灯具 | 1.名称:顶部维修灯具 2.规格:灯泡60W | 套 | 1
8 | 飞利浦滤波板接口板 | 1.飞利浦滤波板接口板 :不锈钢605×605×3mm | 块 | 1
分部小计
三、通风管道系统
1 | 无磁风管通风管道 | 1.名称:无磁风管 (彩钢酚醛板，免保温) 2.规格:350*650*25mm | m2 | 5 |  |  | 品牌：杰风高科
2 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格 :1800*1200*500mm | 个 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
3 | 柔性软风管 | 1.名称:减震用软连接帆布 | 项 | 1 |  |  | 品牌：株洲合力
4 | 回风口 | 1.名称：铝合金回风口 2、规格、型号:600*600 3、送风洞口需要加铝风箱 | 个 | 1 |  |  | 品牌： 易顺通
5 | 散流器 | 1.名称:铝合金散流器 2、规格、型号:600*600 3、洞口需要加铝风箱 | 个 | 2 |  |  | 品牌： 易顺通
6 | 防火调节阀 (根据风道设计) | 1.名称:防火调节阀 (根据风道设计) 2.规格:360*660*200mm | 个 | 1 |  |  | 品牌： 易顺通
分部小计
四、其他费用
1 | 工程系统检测、检验 | 1.屏蔽效能检测费 :10~130MHz范围内，屏蔽 衰减值≥100dB | 项 | 1
2 | 里脚手架 | 3.60m内装饰脚手架 | m2 | 44.714
分部小计
五、增强磁屏蔽
1 | 硅钢板磁屏蔽防护体 | 1.基层材料种类 、规格:硅钢板磁屏蔽防护体50WW800 2、膨胀螺丝固定 | m2 | 850 |  |  | 品牌：武钢
分部小计
六、税金
1 | 税金 | ( 一+二+三+四+五) *13% | 项
合计