奥林巴斯内窥镜维修服务采购需求

## 一、项目概况

汉川市人民医院现有奥林巴斯内窥镜均于2013-2018年采购，设备已偏老化，且胃肠镜诊疗工作量大，设备损耗快，目前已有12台电子胃镜、肠镜、鼻咽喉镜出现不同程度故障，涉及消化内科、耳鼻喉科核心诊疗工作，设备故障已影响科室正常诊疗运转。

为保障院内内镜诊疗工作有序开展，需对12台故障设备进行全面修复，恢复设备正常使用功能，现特制定本采购需求。

## 二、采购内容

本次需维修奥林巴斯内窥镜共12台，涵盖GIF-H290、ENF-V3、GIF-H260、CF-H290I等多个型号，涉及消化内科、耳鼻喉科，具体故障设备信息、故障现象详见附件《奥林巴斯内窥镜故障明细》。

## 三、技术要求

- 1.本次维修更换的所有配件必须为奥林巴斯原厂配件，型号、规格与故障设备完全匹配，符合国家医疗器械相关质量标准，无质量瑕疵、无翻新情况。

- 2.维修过程需严格遵循奥林巴斯内窥镜官方维修技术规范，维修团队需使用奥林巴斯专用维修工具及工艺进行操作，严禁违规拆解、维修，避免设备二次损坏。

- 3.维修后每台设备各项性能指标需达到以下标准，且经采购方验收合格：

- （1）图像显示功能：图像清晰无闪屏、横条纹、干扰、黑白屏等问题，CCD、光束玻璃无影响成像的划痕及破损，导光效果正常。

- （2）角度操作功能：上下左右角度调节灵活，角度行程符合设备原设计标准，无角度不足、偏头、蛇形、失灵等情况。

- （3）密封防水功能：设备整体密封性能良好，插入管、钳道、操作部、锥形套等部位无漏水、漏气现象，导光软管无龟裂、起鼓、漏水问题。

- （4）按键及操作功能：所有按键、旋钮操作灵敏，无失灵、卡滞情况，软硬度调节、送水送气等功能正常，喷嘴无堵塞。

- （5）物理结构要求：插入管无皱褶、起鼓、脱皮、咬痕等问题，蛇骨、铆钉连接牢固，导光软管、螺纹管安装规范无开裂，设备外观修复整齐。

四、商务要求

（一）服务期限

1、合同签订后，服务商需在7个工作日内完成设备维修、调试及检测工作，确保设备可正常交付使用；

2、若因特殊情况需延长维修周期，服务商需提前3个工作日向我院说明原因及预计完成时间，经我院同意后方可延期。

（二）款项结算

维修完成后一次性结清全部款项，服务商需在我院付款前提供合法有效的结算票据。

- 售后要求

- 维修部位及更换的配件保修期限不低于6个月。

附件：

《奥林巴斯内窥镜故障明细》

| 序号 | 内镜型号 | 机身号 | 使用科室 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIF-H290 | 2625609 | 消化内科 | 插入管皱褶、漏水、1号键失灵等 |
| 2 | ENF-V3 | 2844256 | 耳鼻喉科 | UP电缆线管夹痕、橡皮破漏气等 |
| 3 | GIF-H260 | 2869390 | 消化内科 | 钳道漏水、大旋钮漏气、CCD盖玻璃边缘破损等 |
| 4 | CF-H290I | 2843274 | 消化内科 | 导光软管龟裂起鼓、漏水、角度偏头等 |
| 5 | CF-Q260AI | 2216498 | 消化内科 | 右角度无、水气管漏水、导光软管起鼓等 |
| 6 | CF-H290I | 2843249 | 消化内科 | 上角度无、插入管起鼓发紫、玻璃破损等 |
| 7 | GIF-H260 | 2869385 | 消化内科 | 上角度无、插入管皱褶起鼓、喷嘴堵等 |
| 8 | GIF-Q260J | 2625056 | 消化内科 | 图像黑白屏、闪屏、角度异常等 |
| 9 | GIF-Q260J | 2303162 | 消化内科 | 图像干扰、闪屏、导光软管龟裂等 |
| 10 | GIF-260 | 2869387 | 消化内科 | 1号按键失灵、操作部进水、钳道漏水等 |
| 11 | CF-H290I | 2611779 | 消化内科 | 闪屏、二级弯曲脱落、CCD玻璃磨损等 |
| 12 | GIF-H260 | 2869385 | 消化内科 | 图像横条纹、导光软管裂纹起鼓等 |