GE 16排CT维修服务采购需求

## 一、项目概况

汉川市人民美国GE 16排CT（型号Optima520）出现设备故障，工作站GPU重建卡、高压电缆均损坏，导致设备无法正常运行，严重影响放射影像科临床诊疗工作的开展。为快速恢复设备正常使用功能，保障科室诊疗工作有序进行，现需采购该设备专项维修服务，特制定本采购需求。

## 二、采购内容

本次采购为GE16排CT（Optima520）专项维修服务，核心为更换损坏的GPU重建卡和高压电缆，完成设备整体调试与性能检测。

## 三、技术要求

- 1.本次维修更换的GPU重建卡、高压电缆需为与GE Optima520型号完全匹配的合格配件，符合国家医疗器械相关质量标准，无质量瑕疵、无翻新、无拆修情况，确保适配性和稳定性。

- 2.维修过程需严格遵循设备维修技术规范，维修团队需使用GE专用维修工具及工艺进行操作，严禁违规拆解、维修，避免设备二次损坏。

3.维修服务商需具备专业的医疗设备维修资质，拥有GE系列CT设备维修的相关经验和技术团队，维修人员需具备相应的专业技术证书和实操能力。

4.维修过程严格遵循GE官方CT设备维修技术规范，使用专用维修工具及工艺进行操作，严禁违规拆解、安装设备，避免造成设备二次损坏。

5.配件更换完成后，对设备进行全面的线路、硬件调试，确保各组件协同运行正常，无接触不良、参数异常等问题。

6.维修完成后设备经采购人验收，需达到以下性能标准，确保满足临床诊疗需求：

（1）设备工作站可正常启动，GPU重建卡运行稳定，图像重建功能正常，重建速度、图像质量达到设备原厂设定标准，无卡顿、花屏、重建失败等情况。

（2）高压电缆供电稳定，无漏电、打火等故障，设备高压系统运行参数正常，球管等相关组件工作状态良好。

（3）设备整体扫描功能正常，扫描精度、层厚控制、图像成像效果等各项指标均符合GE Optima520型号原厂出厂标准。

（4）设备各操作模块、按键、显示屏等附属部件运行正常，无功能异常、显示错误等问题。

四、商务要求

（一）服务期限

1.合同签订后，服务商需在7个工作日内完成设备维修、调试及检测工作，确保设备可正常交付使用；

2.若因特殊情况需延长维修周期，服务商需提前3个工作日向我院说明原因及预计完成时间，经我院同意后方可延期。

（二）款项结算

维修完成后一次性结清全部款项，服务商需在我院付款前提供合法有效的结算票据。

- 售后要求

- 维修部位及更换的配件保修期限不低于6个月。