准分子光治疗仪和气压喷液仪维修服务采购需求

## 一、项目概况

汉川市人民医院武汉奇致牌准分子光治疗仪（型号ML-7085） 、气压喷液仪（型号ML-1701），两台设备均发生故障无法正常运行，严重影响临床诊疗工作开展。为快速恢复设备使用功能，保障科室诊疗工作有序进行，现需采购该两台设备专项维修服务，特制定本采购需求。

## 二、采购内容

本次采购为皮肤科武汉奇致牌准分子光治疗仪（ML-7085）、气压喷液仪（ML-1701）专项维修服务，核心内容为更换准分子光治疗仪损坏的屏幕显示单元、更换气压喷液仪损坏的电磁阀，并完成两台设备的整体调试、性能检测及故障排查，确保设备恢复正常临床使用功能。

## 三、技术要求

1.本次维修更换的屏幕显示单元（适配ML-7085）、电磁阀（适配ML-1701） 需为与设备型号完全匹配的合格配件，符合国家医疗器械相关质量标准，无质量瑕疵、无翻新、无拆修情况，确保配件的适配性、稳定性和耐用性。

2.维修过程需严格遵循奇致官方维修技术规范，维修团队需使用原厂专用维修工具及工艺进行操作，严禁违规拆解、维修设备，避免造成设备二次损坏。

3.维修服务商需具备专业的医疗设备维修资质，拥有奇致牌系列医疗设备维修的相关经验和专业技术团队，维修人员需具备相应的医疗设备维修专业技术证书和实操能力。

4.配件更换完成后，需对两台设备分别进行全面的线路、硬件、运行参数调试，确保各组件协同运行正常，无接触不良、参数异常、功能失灵等问题。

- 维修完成后设备经采购人验收，需达到以下性能标准，确保满足临床诊疗需求：

- （1）准分子光治疗仪屏幕显示单元显示清晰、操作响应灵敏，设备各项治疗功能正常运行，治疗参数调节精准，符合原厂设定标准。

（2）气压喷液仪电磁阀启闭正常，设备喷液功能稳定，无漏液、压力不足、运行卡顿等故障，各项运行指标符合原厂出厂标准。

（3）两台设备整体运行无异常噪音、故障报警，各操作模块、按键、接口等附属部件功能正常，无显示错误、连接松动等问题。

四、商务要求

（一）服务期限

1.合同签订后，服务商需在7个工作日内完成设备维修、调试及检测工作，确保设备可正常交付使用；

2.若因特殊情况需延长维修周期，服务商需提前3个工作日向我院说明原因及预计完成时间，经我院同意后方可延期。

（二）款项结算

维修完成后一次性结清全部款项，服务商需在我院付款前提供合法有效的结算票据。

- 售后要求

- 维修部位及更换的配件保修期限不低于6个月。